**ПРОТОКОЛ № 2**

**Заседания Комиссии ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» Управления здравоохранения г.Алматы по итогам закупок Медикаментов способом проведения тендера**

**от 30.01.2020 года**

**г.Алматы 30 января 2020 года**

1. ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» Управления здравоохранения г.Алматы, БИН 990240002641, расположенное по адресу: г.Алматы, проспект Сейфуллина, д. 492, на основании пп. 1) п.6 главы 2 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (утвержденных постановлением Правительства Рес­­пуб­лики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729), осуществляет закуп способом тендера следующих ЛС/ИМН:
2. Согласно тендерной документации сумма, выделенная на закуп: **108 057 053,4** (сто восемь миллионов пятьдесят семь тысяч пятьдесят три) тенге 40 тиын.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, предоставивших свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное наименование потенциальных поставщиков** | **Юридический адрес потенциальных поставщиков** | **Дата и время представления тендерных заявок** |
| 1 | ИП НАМ | г.Алматы ул.Кунаева, 21 Б,офис 74 | 13.01.2020 12-20 час |
| 2 | ТОО «Медицина Алемы» | г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы,21 | 15.01.2020 г. в 15:12 час |
| 3 | ТОО «Galamat integra» | г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 20/2 | 15.01.2020 г. В 16-45 час |
| 4 | ТОО «НПФ Медилэнд» | г.Алматы, ул. Ташкентская, 417 «а» н.р.1 | 17.01.2020 г. в 11:48 час |
| 5 | ТОО «Dariya medica «Дарья медика» | г.Алматы, ул.Зенкова, 86 кв.60 | 17.01.2020 в 12-24 час. |
| 6 | ТОО КФК Медсервис Плюс | г.Алматы ул.Маметовой, 54 | 17.01.2020 г. в 15-39 час |
| 7 | ТОО «РОСФАРМА» | г.Нур-Султан, пер.Шынтас 2/1 | 17.01.2020 г. в 15-44 час |
| 8 | ТОО «ВИВА ФАРМА» | г.Алматы, ул.Дегдар, 33 | 17.01.2020 г. в 16-13 час |
| 9 | ТОО «Лером» | г.Павлодар, ул.Чайковского, 5 | 20.01.2020 г. в 8-29 час |
| 10 | ТОО «Юниме СК» | г.Петропавловск ул.Токсан би,35 оф.10 | 20.01.2020 г. в 8-39 час |
| 11 | ТОО «ДиАКиТ» | г.Караганда, м-н.19, дом№40 «а» | 20.01.2020 г. в 9-30 час |
| 12 | ТОО «FAM.ALLIANCE» | г.Алматы, м-н.Коееайнар, пер. Жангельдин, 14 | 20.01.2020 г. в 9-52 час |
| 13 | ТОО «Med Life Sciences» («МедЛайф Сайнсиз») | г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 103/106 кв.14 | 20.01.2020 г. в 9-53 час |
| 14 | ТОО «Жаийк-AS» | г.Алматы, пр.Гагарина, 10 н.п. 56 | 20.01.2020 г. в 9-55 час |
| 15 | ТОО «Алма-Мед» | г.Алматы, ул.Пятницкого, 52 | 20.01.2020 г. в 10-06 час |
| 16 | ТОО «Pharmgroup» | г.Алматы, пр.Райымбека, 491 | 20.01.2020 г. в 10-15 час |
| 17 | ТОО «МФК Биола» | г.Алматы, ул.Монгольская, 44 | 20.01.2020 г. в 10-56 час |
| 18 | ТОО «Medical active group» | г.Павлодар, ул.Российская, 6 | 20.01.2020 г. в 11-03 час |
| 19 | ТОО «Pharmprovide» | г.Кызылорда, пр.Абая,16 | 20.01.2020 г. в 11-10 час |
| 20 | ТОО «Innovo» | г.Алматы, ул.Докучаева, 12/1 | 20.01.2020. г. в 11-15 час |
| 21 | ТОО «АК НИЕТ» | г.Нур-Султан, ул.Иманова, 50 | 20.01.2020 г. в 11-15 час |
| 22 | ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» | г.Астана, пр.Сарыарка,31/2 АП-32 11этаж | 20.01.2020 г. в 11-15 час |
| 23 | ТОО «ABMG Expert» | г.Алматы, ул.Зенкова, 56 офис 141 В | 20.01.2020 г. в 11-32 час |
| 24 | ТОО «Султан» | с.Еркин, ул. Момышулы, 5 Талгарский район, Алматинская область | 20.01.2020 г. в 11-43 час |
| 25 | ТОО «Садыхан премиум» | г.Алматы, ул.Станкевича ул.Стахановская, зд 44/21 | 20.01.2020 г. в 11-45 час |
| 26 | ТОО «Favorite Medical» | г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 12/1 ВП2 | 20.01.2020 г. в 11-50 час |
| 27 | ТОО «RuMa Farm» | г.Алматы, ул.Варламова, 33 кв.180 | Согласно объяснительной бухгалтера Садвокасовой К.К. данный конверт поступил в фин отдел в период с 8 по 13 января 2020 года, принят ею для передачи, но в связи с выходом ею на больничный оставлен на рабочем столе без регистрации. Данный конверт был так же вскрыт, членами комиссии и в присутствии представителя ИП НАМ Чумашкаева Ц.Ц. |

1. Согласно протоколу вскрытия от 20.01.2020 года на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов, медизделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС (утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 а так же рассмотренных документов, по результатам оценки тендерной заявки Комиссия **РЕШИЛА:**
2. Тендерные заявки ИП «НАМ» признать соответствующей ТД;
3. ТОО «Медицина Алемы» признать соответствующей ТД;
4. ТОО «Galamat integra» признать соответствующей ТД;
5. ТОО «НПФ Медилэнд» признать соответствующей ТД;
6. ТОО «Dariya medica «Дарья медика» признать соответствующей ТД;
7. ТОО «КФК Медсервис Плюс» признать соответствующей ТД;
8. ТОО «РОСФАРМА» признать соответствующей ТД.
9. ТОО «ВИВА ФАРМА» признать не соответствующей ТД, в сведениях о квалификации не указано название тендера пп10 п.81 Правил;
10. ТОО «Лером» признать соответствующей ТД;
11. ТОО «Юниме СК» признать соответствующей ТД;
12. ТОО «ДиАКиТ» на основании пп.15 п.81 Правил признать не соответствующей ТД. Не представлены регистрационные удостоверения на заявленные в таблице цен ВС 120 и ВС 200Е;
13. ТОО «FAM.ALLIANCE» признать не соответствующей ТД. В сведениях о квалификации не указано наименование тендера, не соответствие Ф.5 ПМЗ РК №20 от 18.01.2017 года. Нет письма согласия на расторжение договора при выявлении ограничений по п.9 Правил. Нет подтверждения на адрес в лицензии на оптовую торговлю ЛС г.Алматы, ул. Брюсова, 4. Основная и техническая часть прошиты, но не заверены, нет подписи и печати;
14. ТОО «Med Life Sciences» («МедЛайф Сайнсиз») признать соответствующей ТД;
15. ТОО «Жаийк-AS» признать соответствующей ТД;
16. ТОО «Алма-Мед» признать соответствующей ТД, тендерную заявку по лотам 74, 75, 76, 94 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил. В технической спецификации ТОО «Алма-Мед» по лотам 74, 75, 76 не указан воздуховод Гвадела, а также тип воздуховода и его атравматичность, по лоту №94 указана длинна трубки для подсоединения к кислородной магистрали 210 см, в требуемой характеристике указана длинна шланга не менее 1,8 м, длинна всей системы не менее 2,1 м, с нескользящим седловидным фиксатором, для оптимального позиционирования на губе и атравматичными зубцами канюли, термопластичные прямые, продольно армированный кислородный шланг.
17. ТОО «Pharmgroup» признать соответствующей ТД. Тендерную заявку по лоту №42 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил. В технической спецификации ТОО «Pharmgroup» предоставляет набор для эпидуральной анестезии не указывает требуемые характеристики т.к. наружный диаметр 1,3 мм, внутренний диаметр 1,0 мм, длинна рабочей части 80 мм, общая длинна 105 мм, отсутствуют на крыльях углубления для упора подушечками пальцев и ориентационной метки совпадающей с изгибом иглы. На эпидуральном катетере не указаны 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 083мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длинна 915 мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, отсутствует цветовая маркировка кончика и длинны с 50-150 мм каждые 10 мм, и на 200 мм считая от кончика, объем заполнения 0,19 мл. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Отсутствует информация по эпидуральному фильтру т.к. диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. А так же отсутствует характеристики Фиксатора-липучки которая одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера, подходящего для иглы 18G. Не указаны характеристики коннектора для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.
18. ТОО «МФК Биола» признать соответствующей ТД, тендерную заявку по лотам 2,3,4,5,7 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил. По лотам 2, 3, 4, 5 не соответствие в скорости потока согласно технической спецификации требуемая скорость потока 200мл/мин,85 мл/мин, 270 мл/мин,18 мл/мин, по лоту №7 АБС полипропилен, длинна проводящей линии 1500 мм, внутренний диаметр 2,7мм, скорость потока 10 мин/л, 20 капель/мл. В заявке ТОО «МФК Биола» по лотам 2, 3, 4, 5 скорость потока 180 мл/мин, 90 мл/мин, 240 мл/мин, 24 мл/мин, по лоту №7 информация подтверждающее требуемые характеристики отсутствует.
19. ТОО «Medical Аctive Group» признать соответствующей ТД;
20. ТОО «Pharmprovide» признать соответствующей ТД, тендерную заявку по лотам 73, 80, 84, 85, 86, 91, 94 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

- по лоту № 73 представленный фильтр не имеет требуемого ТД антиокклюзионного механизма, компрессионный объем не более 34 мл, сопротивление потоку 30 л/мин не более 0,8 см Н2О, превышает требуемую массу не более 19 г., не имеет материала акрил, керамика. Отсутствуют данные в РУ о наличии тепловлагообменной функции. Отсутствует порт для газоанализа. По лоту № 80, длинна контура не соответствует характеристике закупаемого товара ТД 1,5 м вместо требуемых 2,0 метров;

- по лоту №84, Размер маски не соответствует характеристике закупаемого товара ТД размер 0 вместо требуемого 1;

- по лоту №85 не соответствие в наименовании и технической характеристике в части отсутствие информации о длине продольно армированного шланга (3м), отсутствует информация о темпе подачи кислорода;

- по лоту №86 Реанимационные системы AERObag для ручной искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РК-ИМН-5№014380 не соответствует требуемой ТС;

- по лоту № 91 имеется не соответствие по длине трубки 2,1 м. вместо требуемого ТС 1,8 м. Кроме того в РУ нет указания на наличие носового зажима у маски;

- по лоту имеется не соответствие по длине кислородного шланга 2,0 м. вместо требуемого ТС 1,8 м. Нет РУ на «Канюля назальная с прямыми зубцами».

1. ТОО «Innovo» признать соответствующей ТД;
2. ТОО «АК НИЕТ» тендерную заявку по лоту № 98 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил. А также согласно п.81 пп. 15) Правил, непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил; отсутствует приложение к регистрационному удостоверению РК-ИМН-5№017319 принадлежащего ТОО «Dolce». При проверке по базе egov.kz установлено что у РУ РК-ИМН-5№017319 отсутствует салфетка многослойная таким образом согласно п.81 пп.13 Правил при установлении факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил, тендерную заявку ТОО «АК НИЕТ» отклонить в целом;
3. ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» признать соответствующей ТД;
4. ТОО «ABMG Expert» признать соответствующей ТД, ;
5. ТОО «Султан» признать не соответствующей ТД и отклонить в целом. В заявке имеется сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходах, в нарушении пп.6 п. 81 Правил;
6. ТОО «Садыхан премиум» признать не соответствующей ТД, отсутствует письмо на сопутствующие услуги. Отсутствует письмо об аффилированности. Отсутствует согласие на расторжение договора. Не подтверждающего документа на владение (на праве собственности или праве пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и реализацию изделий медицинского назначения. Отсутствует РУ на шприц Jiangxi Hongla.
7. ТОО «Favorite Medical» признать не соответствующей ТД, техническая спецификация не подписана, нет печати. Производитель в РУ № 014849 не совпадает с производителем таблице цен на лот №6. Тендерную заявку по лоту №42 признать не соответствующей п.65 Техническая часть тендерной заявки содержит пп.2 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации, согласно п.81 пп.12 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил. В технической спецификации ТОО «Favorite Medical» предоставляет набор для эпидуральной анестезии не указывает требуемые характеристики т.к. внутренний диаметр 1,0 мм, общая длинна 105 мм, отсутствуют на крыльях углубления для упора подушечками пальцев и ориентационной метки совпадающей с изгибом иглы. На эпидуральном катетере не указаны 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 083мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длинна указана 1000 мм вместо требуемых 915 мм, не указаны жесткость материала 60 ед. по Шору, отсутствует цветовая маркировка кончика и длинны с 50-150 мм каждые 10 мм, и на 200 мм считая от кончика, объем заполнения 0,19 мл. Указан Шприц «утрата сопротивления» однако не указана его компонентность требуемый согласно ТД трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Отсутствует информация по эпидуральному фильтру т.к. диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. А также отсутствует характеристики фиксатора-липучки которая одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера, подходящего для иглы 18G. Не указаны характеристики коннектора для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.
8. ТОО «RuMa Farm» признать соответствующей ТД;
9. Заключить договора с потенциальными поставщиками тендерные заявки которых соответствует ТД или давшими наименьшую цену.
10. Согласно п 83. Правил «Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку».
11. Направить приглашения поставщикам чьи заявки соответствовали требованиям тендерной документации, и предоставили самые низкие цены.

Подписи:

Председатель Смольков И.Н.

Члены комиссии: Рыскулова Л.К.

Фельк А.А.

Джаманбаева С.С.

Арестова И.В.

Секретарь комиссии Карибаев Б.Х.