Тендірлік құжаттамаға 1-қосымшасы/

Приложение 1 к Тендерной документации

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және олардың техникалық ерекшеліктері/Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации

| № | Атауы/ Наименование | Сипаттамасы /Характеристика | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор | Ұрық мониторы жүктілік кезінде және босану кезінде бір ұрықтың немесе егіздердің жағдайын бақылауға арналған. Қолдану саласы: жабдыққа байланысты құрылғыны пренатальды диагностикада және босану кезінде қолдануға болады. Монитор: өлшемдері: 347 мм x 330 мм x 126 мм, Салмағы: 6 кг жұмыс кернеуі: 100-240 В айнымалы ток сызықтық жиілік: 110 ВА Реттелетін көлбеу бұрышы бар 12.1 дюймдік түсті СКД экраны, эргономикалық дизайн, техникалық қызмет көрсету оңай, ақпараттық дисплей 1 дана: экран диагоналы: 310 мм Экран өлшемі: 246,0 x 184,5 мм пиксель саны: 800 x 600. Термопринтер 1 дана: Принтер: қағаз ені: 152 мм; стандартты жылдамдық: 1 см / мин, 2 см / мин, 3 см/мин; деректер дәлдігі: ± 5% (X осі); деректер дәлдігі: ±1 % (Y осі); ажыратымдылық: 8 нүкте / ММ. Жылдам басып шығару(сақталған қисықтар) дейін 25мм/сек жазбадағы деректер: CHSP1, CHSP2, ұрықтың ЭКГ, TOCO, Автоматты маркер, күні, уақыты, басып шығару жылдамдығы, CHD дабылы, ұрықтың қозғалыс белгілері, дәрігердің іс-қимыл белгілері, AUTO-нөлдеу, ID және ананың параметрлері нақты уақыт режимінде CTG ойнату, 24 сағаттық бақылау қисығы, деректерді сақтау және ойнату; Аудио сигналдар 1 сағат бойы сақталады және ойнатылады. Датчиктерді автоматты түрде анықтау сигнал диапазонының реттелетін шекаралары бар дыбыстық және жарық дабылдары; кіріктірілген желілік интерфейс, Интернетке қосылу Жеңіл салмақ ,ностьамдылық, үстелге орнату немесе қабырғаға бекіту мүмкіндігі Перинаталдық кезеңде ұрықтың жүрек қызметін анықтауға, өлшеуге және көрсетуге арналған желіде (айнымалы ток) жұмыс істейтін құрылғы. Әдетте ұрықтың жүрек соғу жиілігі өлшенеді, бірақ жүрек клапанының қозғалысын да бағалауға болады. Құрылғы инвазивті емес жұмыс істейді: 1) ұрықтың жүрек дыбыстарын электронды тіркеу және графикалық бейнелеу; 2) сыртқы электродтардың көмегімен ананың құрсақ қуысынан алынған ұрық пен ананың электрокардиографиялық сигналдарын ажырату; немесе 3) жүкті әйелге және одан ультрадыбыстық энергияны беру және қабылдау, әдетте үздіксіз толқындық (доплерлік) эхоскопия арқылы. Құрылғы жүрек соғу жиілігі белгіленген шектен өткенде берілетін дабылды қамтуы мүмкін. Келесі функциялардың мониторингі: екі арналы ұрықтың жүрек соғу жиілігі, TOCO мониторингі, ұрық қозғалысының қолмен маркері, ұрықтың қозғалысын автоматты түрде анықтау. Сыртқы медиаға деректерді тасымалдауға арналған USB интерфейсі бағдарламалық жасақтама деректерді компьютерге жіберуге мүмкіндік береді Ананың параметрлерін бақылау: ЭКГ, ЧД, SPO2, импульс, НИАД, температура. Ананың ЭКГ (кіріктірілген блок 1 дана) дисплейдегі ЭКГ сигналын бақылау, ЭКГ электродтарын орнатуды автоматты түрде анықтау, дефибрилляциядан және ЭХВЧ – аппараттардан қорғау. Ананың ч. (ЭКГ кеуде электродтарынан өлшеу жүргізіледі) өлшеу әдісі кедергі болып табылады. 0-60 дем алу / мин диапазонындағы тыныс алу жиілігін анықтау, 1 дем алу/мин ажыратымдылығы, ±3 дем алу/мин қатесі Ананың SpO2 (кірістірілген блок 1 дана) 0 – 100% диапазонында қанның оттегімен қанығуын анықтау, Ажыратымдылығы1%, өлшеуді секундына шамамен 1 рет жаңарту. Ананың жүрек соғу жиілігі (қанықтылық сенсорынан өлшеу) диапазондағы жүрек соғу жиілігін анықтау: 30-240 уд/мин, дәлдік ±2 уд / мин. ананың НИАДАСЫ (кіріктірілген блок 1 дана). Систолалық қан қысымы 50 -240 мм сын.бағ.ст; орташа АД25-200 мм сын. бағ.ст; диастолалық АҚ 15-180 мм сын.бағ.ст; өлшеу уақыты 120 мм сын.бағ.ст; ажыратымдылығы 1 мм сын.бағ.ст; ананың температурасы (кіріктірілген блок 1 дана). Арна1, өлшеу диапазоны кемінде: 0-50 0С, өлшеу дәлдігі ±0.2 0С, өлшеу уақыты ≤3 мин. Ультрадыбыстық сенсор 2 дана: 12 кристалды су өткізбейтін ультрадыбыстық сенсорлар. Ультрадыбыстық: техникалық сипаттамасы: автокорреляциялық импульстік-доплерлік ультрадыбыстық; импульс жиілігі: 2 Кгц; импульс ұзындығы: 92 МКС; ультрадыбыстық жиілік: 1,0 Мгц ± 10%; CHSP диапазоны:50-240 соққы / мин; ажыратымдылық: 1 соққы/мин; дәлдік: ±1 соққы/мин. автоматты қозғалыс маркері ұрық: техникалық сипаттамасы: импульстік-доплерлік ультрадыбыстық; диапазоны: 0-100%; ажыратымдылығы: 1%. Ультрадыбыстық сенсор: салмағы: 190 г; кабельдің ұзындығы: 2,5 м; өлшемдері: 88 мм x 35 мм. Toso сенсоры 1 дана. Сыртқы ТОСО. Қысым диапазоны: 0% - 100%, 135 г 100% күшке сәйкес келеді; сезімталдық: 3,7 мкВ/В/мм.сын. бағ. ст.; сызықтық емес қате: 10%; ажыратымдылық: 1%; Нөлдеу: автоматты/қолмен; Жерге токтың ағуы: сенсорға қатысты 264 в кезінде <10 мкА. Ішкі ТОСО: қысым диапазоны: 0-100 мм. сын. бағ. ст.; сезімталдығы: 5µВ/В / мм. сын. бағ. ст.; сызықтық емес қате: ± 1 мм.сын. бағ. Рұқсат: 1%; Нөлдеу: автоматты/қолмен. Toso сенсоры: салмағы: 180 г; кабельдің ұзындығы: 2,5 м; өлшемдері: 88 мм x 35 мм. Қол маркері Қозғалыс маркері: ұзындығы 2,5 м, Салмағы: 60 г. Ананың ЭКГ кабелі қыстырғыштары бар үш сымға арналған Жылдам босатылатын ұштары бар ұзындығы 3 метр болатын инвазивті емес қан қысымын өлшейтін түтік. Қан қысымын инвазивті емес өлшеу манжеті (25 см - 35 см) Температура сенсоры қайта пайдалануға болады (тері). Қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсорында аяқ-қолдарға арналған киім қыстырғышы бар. Жерге қосу кабелі. Мыстан жасалған және металл киім қыстырғышы бар. Қайта зарядталатын литий-ионды батарея батарея (2100 мАч): Жұмыс уақыты: 2-4 сағат; номиналды кернеу: 14,8 В; қызмет ету мерзімі: 6500 рет зарядтау. Ультрадыбыстық сенсорды бекітуге арналған белдік ТОСО сенсорын бекітуге арналған белдік Бекіткіш ұрық мониторын орналастыруға арналған қабырға бекіткіші. Алюминийден жасалған. Бөлшектерді ұрық мониторына орналастыруға арналған қалталары бар тасымалдауға арналған сөмке. Стенд (ауруханаішілік қозғалысқа арналған арба) Жеке тежегіші бар доңғалақтардағы тіректің негізі 1 дана, қарсы салмақ 1 дана, ұрық мониторын орналастыруға арналған табақ 1 дана, керек-жарақтарға арналған себет 1 дана | шт. | 5 | 9 000 000 | 45 000 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 45 000 000 |